СООО «АПЛИСЕНС»

210001, г. Витебск, ул. Белорусская, 6А

тел/факс (0212) 364-992, 964-552

e-mail: aplisens@eprby.com

http:// www.eprby.com

# Преобразователь   давления измерительный

# AРR-2000G

Руководство по эксплуатации

МЮЖК. 406433.012РЭ

Сертификат об утверждении типа средств измерений

( 3019 от 21.10.2004 г. Госреестр  СИ № РБ 03 04 1896 04

Сертификат № 2054 о признании утверждения типа средств

измерений  от 17.03.2005 г. Госреестр СИ Республики

Казахстан № KZ.0203.00869-2005 / РБ 03 04 1896 04

Свидетельство о признании  утверждения  типа средств

измерительной техники № UA-MI/3р-778-2005

Госреестр  СИ Украины № РБ 03 04 1896 04

Сертификат об утверждении типа средств измерений  BY.С.30.999.А

№ 20588 от 16.05.2005 г. Госреестр СИ

Российской Федерации № 29147-05

Удостоверение о государственной гигиенической регистрации

№ 08-33-2.46209 от 19.08.2005 г. Действительно до 19.08.2008 г.

Специальное разрешение (лицензия) Проматомнадзора МЧС

Республики Беларусь №02300/0208869 на право осуществления

деятельности в области промышленной безопасности.

Действительно до 08 апреля 2010 года

Сертификат соответствия № РОСС BY.ГБ5.В01088,

№ 6351155 от 07.12.2004 г., Россия

Разрешение на применение № РРС 00-16118 от 05.05.2005 г.

Федеральной службы по экологическому, технологическому

и атомному надзору, Россия

Свидетельство о взрывозащищенности электрооборудования

№ 2389 ГИСЦ ВЭ г. Донецк, Украина.

Разрешение на начало эксплуатации объекта № 274.05.30-31.62.4

от 09.02.2005 г. Госнадзорохрантруда    Украины

Сертификат № 109 от 03.12.2004 г. продукции собственного

производства БелТПП

Национальный регистр товаропроизводителей Республики

Беларусь.  Регистрационный  номер  НРТ-11/05

22

Для заметок

3

Руководство по эксплуатации содержит технические данные, описание принципа действия и устройства, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации преобразователей давления измерительных (разности давлений) APR-2000G (далее по тексту – преобразователи).

1 Назначение

1.1 Преобразователи относятся к многопредельным перенастраиваемым, т.е. пользователь имеет возможность дистанционно управлять работой и контролировать параметры преобразователей.

1.2 Преобразователи предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами и обеспечивают непрерывное преобразование значения измеряемых параметров – разности давлений неагрессивных газов - в унифицированный токовый выходной сигнал.

Преобразователи применяются в системах учета энергоресурсов, расхода газов функционально связанных с давлением во всех областях промышленности, энергетики и коммунального хозяйства

Возможность выбора показательной характеристики преобразования позволяет использовать преобразователь в системах измерения расхода газов с использованием измерительных переходов сужения или других напорных элементов.

1.3 Преобразователи могут работать с различной регистрирующей и показывающей аппаратурой, регуляторами и другими устройствами автоматики и системами управления, работающими с унифицированными входными сигналами от 4 до 20 мА или поддерживающими протокол Hart по линии связи цепи выходного сигнала  от 4 до 20 мА.

1.4 Преобразователи в исполнении 0ExiaIICT6 X предназначены для эксплуатации на взрывоопасных производствах.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация преобразователей  в исполнении 0ExiaIICT6 X разрешается только в комплекте с барьерами искрозащиты, установленными вне взрывоопасной зоны и имеющими разрешение Проматомнадзора Республики Беларусь на применение во взрывоопасной среде, относящейся к категории IIC.

1.5 Электрические параметры преобразователей с учетом параметров соединительного кабеля должны соответствовать электрическим параметрам, указанным на барьеры искробезопасности.

1.6 При заказе преобразователей должно быть указано условное обозначение преобразователя. Условное обозначение преобразователя составляется по структурной схеме, приведенной в приложении 1.

4

2 Характеристики

2.1 Основные технические данные  преобразователя

2.1.1 Диапазоны измерений приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Диапазон измерений | Миним. устан. ширина измерит. диапазона | Возможность перенастр. начала измерит. диапазона | Допустимая перегрузка | Допустимое статическое давление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (0-2500) Па | 100 Па | 0-2400 Па | 35 кПа | 35 кПа |
| (-250-250) Па | 20 Па | -250-230 Па | 35 кПа | 35 кПа |
| (-700-700) Па | 100 Па | -700-600 Па | 35 кПа | 35 кПа |
| (-2500-2500) Па | 500 Па | -2500-2000 Па | 35 кПа | 35 кПа |
| (-10-10) кПа | 2 кПа | -10-8 кПа | 100 кПа | 100 кПа |

2.1.2 Допускаемые  основная и  дополнительные  погрешности преобразователей приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Диапазон измерений | (0-2500) Па | (-250-250) Па | (-700-700) Па | (-2500-2500) Па | (-10-10) кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пределы допускаемой основной погрешности от диапазона измерений, % | (0,16 | (0,4 | (0,2 | (0,2 | (0,2 |
| Дополнительная погрешность, вызванная изменением напряжения питания, % | (0,05 |
| Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, %/10 (С | (0,16 | (0,35 | (0,20 | (0,20 | (0,02 |
| Установленный диапазон | (0-100) Па | (-50-50) Па | (-700-700) Па | (-250-250) Па | (-1-1) кПа |
| Предел допускаемой основной погрешности, % | (1,0 | (1,0 | (1,6 | (1,0 | (1,0 |

2.1.3 Вариация, не более - 0,5 абсолютного значения предела основной погрешности.

2.1.4 Диапазон рабочих температур

окружающей среды                                        (от минус 25 до плюс 85) ºC

(с термокомпенсацией)

21

Приложение 3

Внешний вид электрических

присоединений

блок питания                                        блок питания

Коммуникатор                              Коммуникатор или

или конвертер RS-Hart                    конвертер RS-Hart

Внимание!

Для исполнений PZ, PD обязательное условие обеспечение коммуникации Hart: 250 Ом ( R0 (1100 Ом

20

Приложение 2

Внешний вид, габаритные и установочные размеры

преобразователей APR-2000G

5

2.1.5 Диапазон температур рабочей среды:

(от минус 25 до +85) ºC

2.1.6 Дополнительное электронное демпфирование                  (0 - 30) с.

2.1.7  Выходной  сигнал:

-аналоговый                          от 4 до 20 мА (двухпроводная линия связи),

-цифровой                                    Hart - протокол (стандарт Bell 202).

2.1.8 Напряжение  питания:  24 В (номинал..); от 12 до 36 В (пост. ток);

24 В (номинал.); от 12 до 27 В для исп. Е

2.1.9 Активное сопротивление нагрузки

2.1.10 Активное сопротивление для обмена данными (Hart)  -  (250 - 1100) Ом.

2.1.11 По степени защиты преобразователи имеют исполнение корпуса IP65 по  ГОСТ 14254-80.

2.1.12 По способу защиты от поражения электрическим током соответствует классу III  по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.1.13 Входные искробезопасные электрические параметры преобразователей исполнения 0ExiаIIСТ6Х приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Входное напряжение Ui, В, не более | 26,4 |
| Максимальный входной ток Ii, мА | 97 |
| Максимальная внутренняя индуктивность Li, мкГн, не более | 940 |
| Максимальная внутренняя емкость Ci, нФ, не более | 50 |

2.1.14 Средний срок службы преобразователей, не менее -         12 лет

2.1.15 Индикатор жидкокристаллический (исполнение ALW) – 5 разрядов.

2.1.16 Габаритные размеры, мм, не более

(без учёта размеров вентильного блока и разделительных камер)

преобразователь исполнения PD                                          176х95х51,

преобразователь исполнения PZ                                           185х95х95.

2.1.17  Масса преобразователя (без разделителей), кг, не более           18.

2.1.18  Материал  корпуса: - 0H18N9 (304ss) .

6

3 Состав изделия

3.1.Комплектность поставки преобразователя должна соответствовать указанной в таблице 4.

Таблица 4

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МЮЖК.406433.012 | Преобразователь давления измерительный АPR – 2000G | 1 шт |  |
| МЮЖК.406433.012 ПС | Преобразователь давления измерительный АPR – 2000G.. Паспорт | 1 экз |  |
| МЮЖК.406433.012 РЭ | Преобразователь давления измерительный АPR – 2000G.. Руководство по эксплуатации | 1 экз | Допускается прилагать 1 экз. на каждые 10 преобразователей, поставляемые в один адрес |
| МЮЖК.406433.050 | Коммуникатор КАР-01 | 1 шт. | Поставляется по заказу |
| МЮЖК.406433.030 | Адаптер HART/RS232 | 1 шт. | Поставляется по заказу |
| МЮЖК.406433.100 ПО | Программное обеспечение «РАПОРТ-01» | 1 шт. | Поставляется по заказу |

## 4 Устройство и работа преобразователя

## 4.1 Преобразователь состоит из измерительного и электронного модулей.

## 4.2 Внешний вид, габаритные и установочные размеры преобразователей представлены в приложении 2.

4.3 Измеряемый параметр (разность давлений) воздействует на измерительный модуль (см. рисунок 1) и преобразуется в деформацию чувствительного элемента и изменение его сопротивления. Высокое давление подается в камеру «H», низкое давление подается в камеру «L».

## 4.4 Первичным измерительным преобразователем (преобразующим элементом) является пьезорезистивный кремниевый тензомодуль (пластина монокристаллического кремния с диффундированными тензорезисторами, соединёнными по мостовой схеме), действующий в качестве пружинной мембраны, которая разделяет плюсовую и минусовую измерительные камеры.

19

Приложение 1

Способ заказа преобразователя давления

измерительного APR-2000G

APR-2000G/___/___(___/___/___(___/___/___

Специальное

исполнение: Ех

Основной диапазон

Тип электрического присо-

единения: PD, PZ

Начало установленного диапазона

- относится к выходному сигналу 4 мА

Конец установленного диапазона

- относится к выходному сигналу 20 мА

Присоединение: тип РCV или тип С

Монтажное  оборудование: Адаптер М20х1,5/(6х1,

Нип. вывод 1/4 NPT, Вент. блоки VM-3, VM-5

Пример1: Преобразователь давления APR-2000G/основной диапазон -700(700 Па/распределительная коробка с зажимами/ установочный диапазон -50(100 Па/присоединение типа PCV/дополнительно адаптер М20х1,5/(6х1 – две штуки

APR-2000G/-700(700 Па/PZ/-50(100 Па/РСV/+ два адаптера М20х1,5/(6х1

Пример 2: Преобразователь  давления PR-2000G/ основной диапазон 0(2500 Па/электрическое конекторное соединение/ установочный диапазон 0(250 Па/присоединение типа С/ дополнительно трехходовой вентильный блок VM-3

APR-2000G/0(2500 Па/PD/0(250 Па/С/+ блок VM-3

18

ПРИЛОЖЕНИЯ

7

__тензомодуль__

## Рисунок 1 - Устройство измерительного модуля

## Измерительные камеры отделены от среды измерения разделительными мембранами и заполнены специальной жидкостью. Конструкция тензомодуля гарантирует устойчивость измерительного преобразователя от ударных воздействий измеряемым давлением и от перегрузки по давлению. Деформация разделительной мембраны приводит к пропорциональному изменению сопротивления тензорезисторов и разбалансу мостовой схемы.

4.5 Электронный модуль преобразует это изменение сопротивления в унифицированный выходной сигнал тока и в цифровой сигнал Hart.

Параметром, для которого осуществляется преобразование в электрический сигнал, является разность давлений между камерами.

4.6 Электронный модуль не выходит из строя при коротком замыкании или обрыве выходной цепи преобразователя, а также при подаче напряжения питания обратной полярности.

8

4.7 Электронная схема залита силиконовым компаундом в корпусе, который производится в двух конструктивных исполнениях.

Внешний вид электрических присоединений показан на рисунке 4 и в приложении 3.

4.8 Корпус исполнения  PZ изготовлен из нержавеющей стали 0H18N9 (304ss) со стандартным штепсельным разъемом DIN 43650. Наличие  зажимной колодки позволяет измерять выходной ток, не разрывая цепь.

4.9 Корпус исполнения  PD изготовлен из нержавеющей стали 0H18N9 (304ss) со стандартным штепсельным разъемом DIN 43650.

4.10 Для измерения во взрывоопасных зонах предусмотрено искробезопасное исполнение 0ExiaIICT6 X.

5 Маркировка и пломбирование

5.1 На прикрепленной к преобразователю этикетке нанесены следующие знаки и надписи:

- товарный знак изготовителя;

- сокращенное наименование преобразователя;

- маркировка взрывозащиты - 0ExiaIICT6 X;

- заводской номер преобразователя;

- адрес изготовителя;

- год выпуска;

- знак Государственного реестра по СТБ 8001-93;

- верхние пределы измерений (с указанием единиц измерений);

- установленный диапазон измерений (с указанием единиц измерений);

-  верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала (с указанием единиц измерений);

-     параметры питания преобразователя.

5.2 На упаковке преобразователя наклеена этикетка, содержащая:

- товарный знак и наименование изготовителя;

- наименование преобразователя;

- год выпуска преобразователя;

- адрес изготовителя

- штамп ОТК.

17

12 Транспортирование

12.1 Преобразователи транспортируются всеми видами транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках.

12.2 Способ укладки транспортной тары с изделиями должен исключать возможность их  перемещения.

12.3 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

13 Хранение

13.1 Хранение на складах должно производится в условиях I по        ГОСТ 15150-69

13.2. При  получении  ящиков  с  преобразователями  установить  сохранность  транспортной  и  упаковочной  тары. В  случае  ее  повреждения  следует  составить  акт  и  обратиться  с  рекламацией  к  транспортной  организации.

13.3 В  зимнее  время  тару  с  преобразователями  следует  распаковывать  в  отапливаемом  помещении.

#### Утилизация

14.1  После окончания срока службы (эксплуатации) преобразователя направляют комплектующие изделия на утилизацию, при этом отделяют детали, содержащие цветные металлы

16

10  Техническое обслуживание

10.1 Техническое обслуживание преобразователя заключается в профилактических осмотрах.

10.2 Метрологические характеристики преобразователя в течение межповерочного интервала соответствуют установленным нормам с учётом показателей безотказности преобразователя и при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанными в настоящем руководстве по эксплуатации.

10.3 При профилактическом осмотре должны быть выполнены следующие работы:

-  проверка обрыва или повреждения изоляции соединительного кабеля;

-  проверка надежности присоединения кабеля;

- проверка отсутствия вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на корпусе преобразователя;

-  при необходимости,  градуировка «ноля» преобразователя;

-  слив конденсата или удаление воздуха из рабочих камер преобразователя;

-продувка трубки соединительных линий и вентили, не допуская перегрузки преобразователей  (в трубках и вентилях не должно быть пробок жидкости при измерении давления газа) или газа (при измерении давления жидкости);

- проверка  вентилей и трубок соединительных линий на герметичность.

10.4 Периодичность профилактических осмотров преобразователей устанавливается потребителем, но не реже 2 раза в год.

10.5 Эксплуатация преобразователей с повреждением категорически запрещается.

## 11 Текущий ремонт

11.1 Ремонт преобразователей необходимо производить:

- на предприятии-изготовителе: СООО «АПЛИСЕНС»,  210001, г. Витебск, ул. Белорусская, дом 6а, тел/факс (0212) 364 992, 964-552

e-mail: aplisens@eprby.com , http:// www.eprby.com

- в представительстве фирмы «APLISENS» в Республике Беларусь:      ООО «Научно-производственный центр «Европрибор»,  210001,

г. Витебск, ул. Белорусская, 6а тел. (029) 652-31-44, (029) 640 57 52

тел/факс (0212) 364-992, e-mail:eprby@eprby.com, http:// www.eprby.com

9

6 Упаковка

6.1 Упаковка преобразователя  обеспечивает  его  сохранность  при  транспортировании  и  хранении.

6.2 Упаковку  преобразователей  производят  в  закрытых  вентилируемых  помещениях  при  температуре  окружающего  воздуха  от  15 оС  до  40 оС и  относительной  влажности  до  80 %  при  отсутствии  в  окружающей  среде  агрессивных  примесей.

6.3 Перед  упаковкой  отверстия  штуцеров, резьба  штуцеров  должны  быть  закрыты  колпачками  или  заглушками, предохраняющими  внутренние  полости  от  загрязнения, резьбу  от   механических  повреждений

6.4 Преобразователи  должны  быть  уложены  в  потребительскую  тару – коробки из  картона. Коробки  должны  быть  уложены  в  транспортную  тару.

7  Меры безопасности

7.1 По степени защиты человека от поражения электрическим током преобразователи относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75 и соответствуют  требованиям безопасности по ГОСТ 12997-84.

7.2 Замену, присоединение и отсоединение преобразователя от объекта производить при отсутствии давления в магистралях и отключенном  питании.

7.3 Не допускается эксплуатация преобразователя при давлениях, превышающих верхний предел измерений.

7.4 Эксплуатация преобразователей должна производиться согласно требованиям главы 7.3 ПУЭ, главы 3.4 ПЭЭП и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.

7.5 Эксплуатация преобразователей разрешается только при наличии инструкции по ТБ, утвержденной руководителем предприятия-потребителя и учитывающей специфику применения преобразователей в данном технологическом процессе.

7.6 К эксплуатации преобразователя допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие группу по электробезопасности не ниже II  и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

10

8 Подготовка изделия к использованию

8.1 Прежде чем приступить к монтажу преобразователей, необходимо осмотреть их, проверить маркировку и убедиться в целостности корпусов.

8.2 Преобразователи экономичного исполнения с присоединительным устройством типа РCV монтируются на произвольной стабильной конструкции, используя монтажные зажимы с отверстиями (9. Датчик оснащен штуцерами с зажимными гайками, приспособленными для работы с эластичной импульсной трубкой (6х1. В случае применения металлической трубки для снятия импульса с объекта, предлагаем адаптер М20х1,5 для насадок (6х1.

8.3 Преобразователи с присоединительным устройством типа С  монтируются с вентильными блоками. Рекомендуется использовать преобразователи, смонтированные с  вентильными блоками серии VM-3 и VM-5.

8.4 Преобразователи должны быть установлены вертикально.

8.5 Подводка импульсных трубок должна обеспечивать отток возможного конденсата в направлении объекта.

8.6  В случае наличия значительной разницы высот между местом установки преобразователя и пунктом снятия давления может возникнуть эффект «плавания» измерения при изменениях температуры импульсной трубки. Для уменьшения данного эффекта  необходимо провести параллельно с импульсной трубкой компенсационную трубку от штуцера относительного давления преобразователя до высоты снятия импульса.

8.7 В соединительных линиях от места отбора давления к преобразователю рекомендуется устанавливать два вентиля или трёхходовой кран для отключения преобразователя от линии и соединения его с атмосферой.  Это упростит периодический контроль установки выходного сигнала, соответствующего нулевому значению измеряемого давления, и демонтаж преобразователя.

15

9.2 Поверка

9.2.1 Периодическая поверка преобразователей производится не реже одного раза в год, а также после ремонта.

9.2.2 Поверка преобразователей  проводится  в  соответствии  с  методикой  поверки  МИ 1997– 89 «ГСИ. Преобразователи давления измерительные. Методика поверки».

Внимание!

При поверке преобразователя учитывать рекомендации 5.3.8 методики поверки МИ 1997-89.

14

9 Использование изделия

9.1 Настройка и градуировка

9.1.1 Преобразователь отградуирован изготовителем на пределы измерений, соответствующие указанным в заказе на прибор.

9.1.2 Настройка и градуировка преобразователя на объекте осуществляется путём последовательной установки «нуля» и «диапазона» измерений.

9.1.3 Связь пользователя с преобразователем осуществляется посредством протокола Hart. При этом в качестве линии связи используется цепь выходного сигнала от 4 до 20 мА.

9.1.4 Обмен данными с преобразователем осуществляется с помощью:

- коммуникатора КАР-01 (см. руководство по эксплуатации на коммуникатор КАР-01);

- коммуникаторов, поддерживающих протокол Hart;

- персонального компьютера с использованием конвертера      RS-Hart и программного обеспечения «RAPORT-01», производства фирмы АПЛИСЕНС.

9.1.5 Обмен данными с преобразователем позволяет осуществлять:

  - идентификацию преобразователя;

  - конфигурацию выходных параметров:

-    единиц измерения давления;

- значения начала и конца  устанавливаемого диапазона измерений;

- коэффициента демпфирования;

- вид характеристики преобразования: линейная, корневая или обратно линейная (выходной сигнал от 4 до 20 мА).

9.1.6 Настройка и градуировка преобразователя осуществляется путем «установки нуля» с последующим сличением с эталонами давления.

11

Рисунок 2 -  Схема электрическая подключений преобразователей

Рисунок 3 - Схема электрическая подключений преобразователей в  искробезопасном исполнении

8.8 При  установке преобразователей необходимо исключить возможность проникновения пыли  в измерительные камеры датчика. Обращать особое внимание на плотность соединений импульсных трубок с преобразователем.

8.9 Монтаж преобразователей должен производиться в соответствии со схемами электрических подключений, приведенных на рисунках 2, 3.

8.10 Линия связи может быть выполнена любым типом кабеля с медными проводами сечением не менее 0,35 мм2 согласно гл. 7.3 ПУЭ.

8.11 Для электрического присоединения с разъёмом типа PZ (см. рисунок 4) необходимо:

- открутить крышку 1 соединительной коробки 2;

- протянуть кабель питания через гайку 4 и сальник 5;

- подключить к зажимной колодке согласно схемам  рисунков 2, 3;

- зажать сальник;

- закрутить крышку.

12

Рисунок 4 - Внешний вид электрических

присоединений

8.12 Для электрического присоединения с разъёмом типа PD (штепсельный разъём) (см. рисунок 4)  необходимо:

- открутить винт 1, соединяющий угловую коробку с корпусом преобразователя;

- снять коробку с контактов;

- вынуть контактную зажимную колодку 5, с помощью отвёртки, вставленной в специально предназначенный для этого паз 0;

- протянуть кабель питания через гайку 4, шайбу 7 и сальник 6;

- подключить к зажимной колодке согласно схемам  рисунков 2, 3;

- зажать сальник;

- собрать разъём в обратном порядке.

13

Внимание!

Рекомендуется применение экранированного кабеля с изолирующей оболочкой при нахождении вблизи мест прокладки линии связи электроустановок мощностью более 0,5 кВ.

8.13 Подсоединение и заделка кабеля должна производится при отключенном питании.

8.14 Преобразователи могут устанавливаться во взрывоопасных зонах согласно главе 7.3 ПУЭ, главе 3.4 ПЭЭП и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.

8.15 Прежде чем приступить к монтажу преобразователей во взрывоопасных зонах, необходимо осмотреть их. При этом необходимо убедиться в целостности корпусов преобразователей, проверить маркировку по взрывозащите.

8.16 Для питания преобразователей с искробезопасным исполнением необходимо использовать блоки питания напряжением, не более, 27 В и  активные барьеры искрозащиты.

8.17 При наличии в момент установки преобразователя взрывоопасной смеси не допускается подвергать преобразователь трению или ударам, способным вызвать искрообразование.

8.18 После окончания монтажа преобразователя необходимо проверить места соединений на герметичность.

8.19 Перед включением преобразователя убедится в соответствии его установки и монтажа указаниям, изложенным в 8.1 –8.18 настоящего руководства.

8.20 Подключить питание к преобразователю.

8.21 После включения преобразователя проверить и при необходимости, установить значение выходного сигнала, соответствующее нулевому или начальному значению измеряемого параметра, т.е. провести процедуру конфигурации преобразователя.